ImmunoRun Antibody Detection Kit

CANINE LYME DISEASE (болезнь Лайма у собак)

Cat. No. 85CLB105/85CLB150

Инструкция

- Назначение

Тест ImmunoRun CANINE LYME DISEASE предназначен для выявления антител Borrelia Burgdorferi в крови/ сыворотке/плазме крови собак. Набор содержит все компоненты, необходимые для выполнения теста.

- Общая информация

Тест ImunoRun CANINE LYME DISEASE выявления антител содержит отдельные устройства, предназначенные для выполнения иммуно-хроматографического анализа для качественного определения антител Borrelia Burgdorferi в цельной крови/ сыворотке/плазме крови собак. Каждое устройство содержит 2 основных окна: круглое окно, куда вносится образец, и прямоугольное окно для оценки результатов, отмеченное 2 буквами: "С"  - зона контроля и "T" – зона теста. (см. рис. 1).Обе линии невидимы, до того, как наступит реакция. Контроль в виде фиолетовой линии должен появиться с каждой текущей реакцией, так как она используется для проверки теста. Специально подобранный рекомбинантный антиген Б. Burgdorferi используется в тестовом диапазоне в качестве
захвата материала. Это позволяет Anaplasma Ab устройству идентифицировать антитела Anaplasma phagocytophilum и Anaplasma Platys в собачьей крови / плазмы / сыворотки с высокой степенью точности.

Рис. 1: LYME Ab устройство

- Описание болезни.

Причиной болезни Лайма у собак является Borrelia burgdotorferi, которая также может вызывать мигрирующую эритему, полиартрит, менингита и кардит. Borrelia burgdotorferi является бактерией передающейся с укусом клещей гр.Ixodes (виды которого различаются в Северной Америке от  Европы). Клинические признаки: острые признаки лихорадки, перемежающаяся хромота, лимфаденомегалия, анорексия, артриты , заболевания почек и менингит. Другие проявления, такие как кожные проявления, можно так же учитывать при постановке диагноза. Болезнь Лайма является зоонозной болезнью; непосредственный контакт с зараженной собаки или кошки имеет никакого риска. Передача является обязательной через переносчика заболевания.

- Диагноз

Тест ImunoRun CANINE LYME DISEASE Ab выявления антител Borrelia burgdotorferi., является наиболее простым и доступным. Для получения лучших результатов делайте всё строго по инструкции.

- Содержимое комплекта

| Компоненты | 85CLB105 | 85CLB150 |
| --- | --- | --- |
| тест-системы Ab | 5 | 50 |
| флакон, содержащий буферный раствор для разведения (аналитический разбавитель). |  |  |
| одноразовые капиллярные трубки, с 10 мкл отмеченной линией (См. рис. 2) | 5 | 50 |
| Инструкция | 1 | 1 |

Рис. 2: 10 мкл отмечены линией на капиллярной трубке.

VI.  Хранение и транспортировка

■ Отгрузка может осуществляться при комнатной температуре.

■ Хранить при температуре 2-30 ° C (при комнатной температуре или в холодильнике). Избегайте воздействия прямых солнечных лучей.

■ Тест является стабильным на срок до двух лет, не следует использовать после истечения срока годности, указанного на этикетке.

■ Не замораживать!

■ Не открывайте и не вынимайте тестовый набор из  индивидуально запечатанных пакетов, если не планируете их использовать (не используйте набор, если мешочек или устройство повреждены).

■ Не касайтесь открытой мембраны в устройстве окна.

■ На компоненты, входящие в этот набор был утвержден контроль качества на каждую единицу партии. Каждый компонент в комплекте предназначен для одноразового использования. Не смешивайте компоненты из разных серий, и не пытайтесь повторно использовать устройство.

С набором ImmunoRun следует обращаться и утилизировать его в соответствии с принятыми санитарно-гигиеническими нормами.

VII.  Процедура анализа

Для получения лучших результатов делайте всё строго по инструкции.

1.Возьмите кровь у собаки. Если какой либо антикоагулянт используете, то образец крови должен быть проверен в течение 24 часов.

2. Если тест откладывается, образец  центрифугировать для отделения плазмы / сыворотки от других компонентов крови и хранить в холодильнике (2-7 ° C) в течение 72 часов, или замораживая (ниже -20 ° C) в течение более длительного периода.

3 Образцы, содержащие осадок, могут давать противоречивые результаты теста. Такие образцы должны быть уточнены путем центрифугирования перед анализом.

4. При хранении в холодильнике заранее достаньте тест, чтобы он согрелся до комнатной температуры.

5. Извлеките из упаковки тест-кассету.

6. Поместите кассету горизонтально на ровной сухой поверхности.

7. Пипеткой нанесите 10 мкл крови / сыворотки / плазмы образца в лунку на тест-кассете. Добавьте в лунку 3 капли аналитического разбавителя из флакона. Если через 1 минуту в окне результатов не появится фоновое окрашивание, добавьте еще одну каплю аналитического разбавителя.

8.Следите за контрольной линией ("C"), как она отображается в окне результатов. В случае положительного результата, в зоне теста ("T") так же должна появиться линия.

9.Результаты должны быть прочитаны в течение 10 минут после исследования.

VIII. Чтение и интерпретация результатов

■ См. Рисунок 3.
■ Наличие двух любых видимых полос: в зоне теста (Т) и в зоне контроля (С) в окне результатов (независимо от того, какая группа появляется первый) указывает на положительный результат, независимо от  интенсивности окрашивания полосы.
■ Отсутствие полосы в зоне теста, в то время как контрольная полоса присутствует в в зоне контроля, указывает на отрицательный результат.
■ Если контрольная полоса не видна в зоне контроля, результат считается недействительным (даже если появляется полоса в зоне теста).

Положительный тест

Отрицательный тест

Некорректный (повторить) тест

IX. Требования по исследованиям:

■ Использовать in vitro только для ветеринарии.

■ Как и при любых диагностических исследованиях, изредка возможно наличие ложных результатов. Поэтому все результаты должны рассматриваться совместно с полученными другими лабораторными данными и клинической картиной болезни, доступной  ветеринарному врачу.

■ Это является скрининговым (отсеивающим) тестом. Можно порекомендовать дополнительные последующее тестирование с помощью других лабораторных методов.

■ Анализ не является избирательным и может показать реакцию на антитела Lyme Disease, в результате вакцинации. Поэтому необходимо быть в курсе того, было ли вакцинировано животное от данного заболевания, чтобы иметь возможность корректно интерпретировать результат.

- Литература

■ Craig E. Greene (2012)

Greene Infectious Diseases of the Dog and Cat 43:447-465

| Производитель: Biogal – Galed Labs, Galed 19240 M.P. Megidol, Израиль Tel: 972-4-9898605 • Fax: 972-4-9898690 E-mail: Info@biogal.co.il • Site: www.biogal.co.il | Эксклюзивный дистрибьютор в Российской Федерации: ЗАО «Биоград» Россия, 197110, г. Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 14, литер А, офис 19-Н. тел/факс: +7 (812) 325 21 70 http://www.biograd.ru biograd@biograd.ru |
| --- | --- |